## Slide 1: ‘Fast’ … ‘Faster’ … ‘FFF’
Versnellertechnicidag
16 September 2015 - AMC
Thijs Perik (AVL)

## Slide 3: Waar gaan we naar kijken?
FF vs FFF
  Klinisch gebruik AVL
Protocollen
  Bestaand
  Voorgesteld
Patient QA
Routine QA

## Slide 4: Quizvraag
Is het duidelijk?
Ja.
Ik ben nog niet helemaal wakker.
Ik heb hier geen zin in.

## Slide 5: Quizvraag
Wie gebruikt er al FFF?
Nog niet beschikbaar.
Wel beschikbaar, maar nog niet klinisch.
Beschikbaar en klinisch.

## Slide 6: FF vs FFF
VTdag 2015 - FFF

## Slide 7: FF vs FFF
Primary collimator
Flattening filter
Secondary collimator
Leaf bank
Ionisation chamber

## Slide 8: FF vs FFF
Varian
0.8 mm koper filter
Energie niet aangepast
Effectieve energie lager
Elekta
2 mm, RVS filter
Energie wel aangepast
Effectieve energie hoger
Xiao et al.: Flattening filter-free accelerators

## Slide 9
S. S. Almberg, J. Frengen, and T. Lindmo Med Phys. 2012 Aug;39(8):5194-203
Varian
Elekta

## Slide 10
SSD= 90, diepte 10 cm, µLion chamber
FF vs FFF

## Slide 11
FF vs FFF

## Slide 12: FF vs FFF
AVL 2010 - Beam Modulator
  Extra handbag (niet klinisch)
  4 mm koperfilter => 10 MV FFF
  Doserate 3 cGy/MU => ± 700 MU/min
Energie
  %DD(10 cm)FFF = %DD(10 cm)FF = 73.0%

## Slide 13: Klinisch gebruik AVL
3 Toestellen
  Elekta Versa-HD
    6 en 10 MV => 500-700 MU/min
    6 en 10 MV FFF => 1600/2400 MU/min
Energie
  %DD(10 cm)FFF = %DD(10 cm)FF
  67.5% / 73.0%
2 doelgebieden
  Hypo Brein (6 FFF)
  Hypo Long (10 FFF)

## Slide 14: Hypo Brein met FFF
Start hypo brein met FFF in September 2013
VMAT met 2 arcs; 1 met tafel op 90o
Dose schedule 1x15 Gy of 1x18 Gy of 1x24 Gy
Pre-treatment plan verification met Epid dosimetrie
#218 patiënten tot september

## Slide 15: Hypo Long met FFF
Start hypo Long met FFF in December 2014
VMAT met 2 arcs
Dose schedule 3x15 Gy of 3x18 Gy
Pre-treatment plan verification met PTW Octavius 4D en 1000srs Array
#21 patiënten tot september

## Slide 16: QA Protocollen
VTdag 2015 - FFF

## Slide 17: Quizvraag
Huidige protocollen zijn geschikt voor FFF?
Ja, zonder problemen.
Ja, maar...
Nee, deze zijn niet geschikt

## Slide 18: QA Protocollen
FF Bundels
  NCS-8/9
  AAPM TG51
  DIN 6800-02
  IEC 60976
  IPEMB
  Varian, Elekta, Siemens
  NKI-AVL
  E.v.a.
FFF Bundels
  ?
  NKI-AVL
  Elekta, Varian
  1 artikel met een voorstel
  NCS-2*

## Slide 19: Quizvraag
Hoe helder zijn de huidige protocollen?
Die kan ik dromen…
Hoe zat dat ook alweer? Thijs leg uit!
Hûh? Protocol?

## Slide 20: Veldgrootte en CAX
FWHM
  Full Width @ Half Maximum
  Breedte v/h profiel tussen de 50% punten
CAX
  Verschuiving van het midden van de FWHM t.o.v. de centrale as.

## Slide 21: Veldregio
Field size F | Dm for Main axis | Dq for diagonal
5 cm ≤ F ≤ 10 cm | 1 cm | 2 cm
10 cm ≤ F ≤ 30 cm | 0.1 * F | 0.5 * F
30 cm ≤ F | 3 cm | 6 cm
Veldregio of plateau
Wordt gebruikt om grenzen te bepalen voor de IEC berekening van veldvlakheid en symmetrie

## Slide 23: Veldvlakheid

## Slide 24: Symmetrie

## Slide 25: QA Protocollen
FF |  | FFF
 | Energie | 
 | Veldgrootte + CAX | 
 | Veldregio | 
 | Veldvlakheid | 
 | Symmetrie | 

## Slide 26: FFF - Energie
Primaire energie specificatie:
  % op 10 cm diepte (%DD(10)) met SSD = 100 cm
Secundaire specificatie:
  zoals TPR20-10 kunnen ook gebruikt worden net als bij FF bundels.

## Slide 27: QA Protocollen
FF |  | FFF
 | Energie | 
 | Veldgrootte + CAX | 
 | Veldregio | 
 | Veldvlakheid | 
 | Symmetrie | 

## Slide 28: Veldgrootte, regio, vlakheid

## Slide 29: QA Protocollen
FF |  | FFF
 | Energie | 
 | Veldgrootte + CAX | 
 | Veldregio | 
 | Veldvlakheid | 
 | Symmetrie | 

## Slide 30: Voorstellen
Fogliata*
  Field region
    Initiële veldgrootte
  Unflattness
    2/3 profiel
  Symmetrie
    IEC
  Peak position
  Veldgrootte
    Hernormeren op FF veld
    3de afgeleide schouderpunt
Elekta / AVL
  Field region
    Initiële veldgrootte
  Unflatness
    % Veld + x cm
  Symmetrie
    IEC + % Veld + x cm
  Tilt
  Veldgrootte
    Geen hernormalisatie
    Inflectiepunt
*Fogliata et al. Med phys. 39 (10), October 2012

## Slide 31: Peak Position
X-positie van het snijpunt van 2 lijnen (F en G) door het profiel
  F = (-2/3f,y) & (-1/3f,y) mm
  G = (1/3f,y) & (2/3f,y) mm
    f = veldgrootte
Sterk afhankelijk van symmetrie,
maar niet hetzelfde!!

## Slide 32
Tilt
Peak Postition

## Slide 34: Elekta FFF-Unflatness
Half Diagonal Field width (HDFW)
A – 20% HFW
B – 50% HFW
C – 80% HFW
D- 20% DHFW
E- 50% DHFW
F- 60% DHFW
G-Vertex
Half Field width (HFW)
G
A
C
B
D E F
Unflattness
  20 %
  50 %
  (60%)
  80 %
  5 cm
  10 cm
  12 cm

## Slide 36: QA Protocollen
FF |  | FFF
 | Energie | 
 | Veldgrootte + CAX | 
 | Veldregio | 
 | Veldvlakheid | 
 | Symmetrie | 
 | Peak position / Tilt | 
 | Unflattness | 

## Slide 37: FFF Veldgrootte
Schouderpunt
Fogliata et al. Med phys. 39 (10), October 2012

## Slide 38: Inflectiepunt
Veldgrootte gedefinieerd door het
inflectiepunt is altijd kleiner
dan gedefinieerd door de FWHM

## Slide 39: FFF Veldgrootte
Schouderpunt
Voordelen
  ‘Hele’ penumbra
  50% komt goed overeen
Nadelen
  FF veld nodig
  Fitwaarden gebaseerd op initiele veldgrootte
  Complexe afgeleide – hoge resolutie nodig
  Hernomalisatie
Inflectie
Voordelen
  Geen FF veld nodig
  Profiel blijft intact
Nadelen
  Fit
  Komt niet overeen met de 50% waarde

## Slide 40: QA Protocollen
FF |  | FFF
 | Energie | 
 | Veldgrootte + CAX | 
 | Veldregio | 
 | Veldvlakheid | 
 | Symmetrie | 
 | Peak position / Tilt | 
 | Unflattness | 

## Slide 41: Quizvraag
Voorgestelde protocollen zijn geschikt voor FFF?
Ja, zonder problemen.
Ja, maar...
Nee, deze zijn niet geschikt

## Slide 42: Quizvraag
Voorkeur voor protocol?
Fogliata.
Elekta / AVL
Anders…

## Slide 43: Patiënt QA
VTdag 2015 - FFF

## Slide 44: Patient QA
AVL: EPID Dosimetrie
  Behalve 10 MV FFF
  Te hoge doserate, panel verzadigd
  Alternatief:
    PTW Octavius 4D + PTW 1000SRS Array

## Slide 45: Technical Specifications - Phantoms
Octavius 4D
  RW3 roterend fantoom
  Gantry angle sensor
    Altijd loodrecht op de bundel
  Alleen geschikt voor 4D!
    Luchtholte onder de array!
Octavius 1000srs
Detector type: | Liquid-filled ionization chambers
Number of detectors: | 977
Detector size: | 2.3 mm x 2.3 mm x 0.5 mm (0.003 cm³)
Detector spacing: | Center (5.5 cm x 5.5 cm): 2.5 mm Outer area (11 cm x 11 cm): 5 mm
Max. field size: | 11 x 11 cm²

## Slide 46: Example – 4D 1000SRS
Coronal
Sagittal
Transversal
Gamma
Failed
points
Hypo Long 10 FFF

## Slide 47: Example – 4D 1000SRS
Hypo Long FFF

## Slide 48: Routine QA
VTdag 2015 - FFF

## Slide 49: Routine QA

## Slide 50: Routine QA
AVL “Er is niets anders” methode
Monitorkamer gebruikt de +/- 12 cm punten op een profiel voor meten/bijregelen van de bundel.
Routinematig afstellen wordt ‘altijd’ gedaan bij een 40x40 cm veld.
De posities die Fogliata voorstelt zijn niet logisch.
(1/3 en 2/3 van het profiel)
AVL Voorstel: 6 cm & 12 cm
(30% en 60%)
Voordeel:
Geen interpolatie tussen meetkamers
Gepositioneerd op toestelparameters

## Slide 51: AVL “Er is niets anders” methode
Dosimetrie = gelijk aan FF
Energie = TPR meting = gelijk aan FF
Unflatness = +- 12cm waarde
Symmetry = IEC
Peakposition = ipv tilt
Veldgrens = Inflectiepunt
Metingen met PTW StarCheckMAXI
  40x40 cm array, 3 mm resolutie

## Slide 52: AVL “Er is niets anders” methode

## Slide 53: Quizvraag
Is alle apparatuur geschikt voor FFF?
Nee.
Ik was even ingedut.
Ja.

## Slide 54: NEE!
Resolutie array
  Bepaling fit voor veldgrens (<= 3 mm)
Verzadiging elektrometer
  Te hoge doserates voor gebruikelijke sample tijden
  Interferentie arrays
Dosis per pulse
  Hoge recombinaties
  Plotselinge doserate
  afhankelijkheid (bv 1000srs)

## Slide 55: Samenvatting
VTdag 2015 - FFF

## Slide 56: Samenvatting
FFF is klinisch, maar…
Analyse en QA is nog niet duidelijk
  Peak position is een goede methode ipv symmetry
  Veldgrensbepaling onduidelijk
Protocollen zijn in de maak
  Wachten op implementatie
Voorzichtig met apparatuur!

## Slide 57: Met dank aan…
Frits Wittkamper
Jeroen vd Kamer
Elekta FFF Cons.