## Slide 1: Linac profiles or: How I Learned to Stop Worrying and Love Bistromath
Theo van Soest, 12 januari 2017

## Slide 2: Introductie (1)
Parameters voor gesimplificeerd, theoretisch voorbeeld
Veldgrootte
Positie
Centrum
Veldvlakheid
Symmetrie /
Normalisatieniveau

## Slide 3: Introductie (2)
Afhankelijkheden
Veldgrootte volgt uit positie van flanken (veldgrenzen)
Positie afstand van centrum tot referentiepunt (origin)
Centrum gemiddelde van positie van flanken (?)
Veldvlakheid alleen binnen analysegebied (veldgrenzen?)
Symmetrie afwijking ten opzichte van norm van symmetrisch gelegen punten rondom centrum
Normalisatie waarde in centrum(?)

## Slide 4: Introductie (3)
Wat is “goed”?
Absolute afwijkingen ten opzichte van norm? en / of
Vergelijken met commissioning/TPS data (referentie)?

## Slide 5: Introductie (4)
Keuze in UMCU voor QA: vergelijken met referentie
Werkt voor elk profiel en elke pdd
Werkt ook voor veldvormen die buiten conventionele criteria vallen (BM, FFF).

## Slide 6: Introductie (5)
vergelijken met referentie: complicaties
Profielen hebben niet zelfde centrum
Referentie (mogelijk) ongewenst asymmetrisch
Hoe te vergelijken?

## Slide 7: Introductie (6)
Praktijkvoorbeeld
Referentie moet opgeschoven worden
Referentie (mogelijk) ongewenst asymmetrisch
In penumbra-gebied geen zicht op fluentie → analysegebied kleiner
Ruis
Kleine verschillen
Hoe te vergelijken?

## Slide 8: Introductie (7)
Praktijkvoorbeeld
Ingezoomd
Referentie uitgelijnd op basis van centrum
Referentie (mogelijk) ongewenst asymmetrisch
Ruis
Relatieve afwijking veel kleiner dan absolute veldvlakheid
Hoe te vergelijken?

## Slide 9: Introductie (8)
Een oplossing: beoordeel de deling van beide profielen
Referentie uitgelijnd op basis van centrum
Referentie nog steeds (mogelijk) ongewenst asymmetrisch
Deling geeft relatieve veldvlakheid
Symmetrie volgt nog steeds uit gemeten profiel

## Slide 10: Stop Worrying
BistroMath
Kan overweg met bijna alle gebruikte bestandsformaten
Referentie symmetrisch gemaakt
Geavanceerde filtering
NCS-8 implementatie
Werkt ook met variabele stapgrootte
Automatisch inlezen juiste referentie
Alle karakteristieken bereikbaar en configureerbaar
Geen commerciële alternatieven beschikbaar

## Slide 11: and Love BistroMath
F1 = RTFM (contextgevoelig)

## Slide 12: Concepten (1)
Resultaten
Met standaardinstellingen
Met afwijkende keuzes (voorbeeld):
SSD gewijzigd (z)
profiel symmetrisch gemaakt (s)
profiel gecentreerd (c)
Randdetectie gebruikt (e)
extra decimaal

## Slide 13: Concepten (2)
Filtering met tweedegraads polynoom
Breedte afstelbaar op gebruikte detector
Gepresenteerde resultaten worden altijd gehaald uit gefilterde curve
Voor deling en gamma wordt mediaanfilter gebruikt

## Slide 14: Concepten (3)
Randdetectie met (top van) eerste afgeleide of sigmoïd

## Slide 15: Concepten (4)
Vergelijken met andere toestellen
Per toestel
Per bundel

## Slide 16: Concepten (5)
Tijdelijke referentie
Handig bij afregelen van bundel of vergelijken met andere bundel
Wordt alleen gebruikt als curve “acceptabel” is.

## Slide 17: Toepassingen (1)
Gamma-analyse
Standaardmethode voor Tomoscan

## Slide 18: Toepassingen (2)
Meting spiegelen naar referentie

## Slide 19: Toepassingen (3)
FFF-detectie
Resultaat sigmoïdmodel in buffer

## Slide 20: Toepassingen (4)
FFF: kunstmatig profiel
G. Budgell et al: IPEM topical report 1:
guidance on implementing flattening filter free (FFF) radiotherapy;
Phys. Med. Biol. 61 (2016) 8360-8394

## Slide 21: Toepassingen (5)
MRL: partiële profielen

## Slide 22: Toepassingen (6)
MRL: partiële pdd’s
Gereconstrueerd naar SSD100 (instelbaar)
Meting SS80
Meting SSD68