## Slide 1: Mijn visie op FFF (en een beetje van Thijs)
Theo van Soest, 20 juni 2017
revisie 27 juni 2017
revisie 5 december 2017

## Slide 2: Bestaande QA protocollen
FF Bundels
  NCS-8/9
  AAPM TG51
  DIN 6800-02
  IEC 60976
  IPEMB
  Elekta
  UMCU
  Etc.
FFF Bundels
  UMCU
  Elekta
  1 artikel (Fogliata)
  IPEM-rapport 1
  NCS-subcie. Linac QA

## Slide 3: Aanpassing 5 december 2017
Gewijzigde afregelstrategie FFF:
  Eerst veldgrenzen goed zetten, daarna top verplaatsen

## Slide 4: Introductie (1)
Parameters voor gesimplificeerd, theoretisch voorbeeldprofiel
Veldgrootte
Positie
Centrum
Veldvlakheid
Symmetrie /
Normalisatieniveau
stapje terug (1)

## Slide 5: Introductie (3)
Wat is “goed”?
Absolute afwijkingen ten opzichte van norm? en / of
Vergelijken met commissioning/TPS data (referentie)?
stapje terug (2)

## Slide 6: Introductie (4)
Keuze in UMCU voor QA: vergelijken met referentie
Werkt voor elk profiel en elke pdd
Werkt ook voor veldvormen die buiten conventionele criteria vallen (BM, FFF).
stapje terug (3)

## Slide 7: Introductie (5)
vergelijken met referentie: complicaties
Profielen hebben niet zelfde centrum
En wat is centrumdefinitie?
Referentie (mogelijk) ongewenst asymmetrisch
Hoe te vergelijken?
stapje terug (4)

## Slide 8: Introductie (5)
vergelijken met referentie: oplossingen
Centrum uitlijnen op basis van veldgrenzen
Imperfecte referentie (optioneel) symmetrisch maken.
Delen en normeren in centrum (deling in blauw met eigen schaal)
stapje vooruit (conventioneel)
100
100

## Slide 9: Introductie (5)
Profielen uitlijnen op origin (niets doen): toppen mogelijk ongelijk
Delen en normeren in origin (deling in blauw met eigen schaal)
stapje vooruit (FFF 1)
100
100
vergelijken met referentie: meerdere oplossingen

## Slide 10: Introductie (5)
Profielen uitlijnen op top
In analyse is afwijking van top t.o.v. origin nog steeds relevante parameter
Uitlijning bij veldgrenzen minder goed
Delen en normeren in origin (deling in blauw met eigen schaal)
stapje vooruit (FFF 2)
100
100
vergelijken met referentie: meerdere oplossingen

## Slide 11: Introductie (5)
Veldgrenzen uitgelijnd op X6, kleine velden kunnen conventioneel vergeleken worden
Pas uittreepositie elektronenbundel aan (2T/2R)
grote stap vooruit (FFF 3a), 5/12/2017
vergelijken met referentie: huidige status
100

## Slide 12: Introductie (5)
Profielen uitlijnen op veldgrenzen, veldgrenzen uitgelijnd op X6
In analyse is afwijking van top t.o.v. origin nog steeds relevante parameter
Top corrigeren middels uittreehoek elektronenbundel (1R/1T)
Delen en normeren in CoF (deling in blauw met eigen schaal)
grote stap vooruit (FFF 3b) 5/12/2017
vergelijken met referentie: huidige status
100
100

## Slide 13: Introductie (5)
stapje vooruit (FFF praktijkvoorbeeld)
niets doen (beiden in origin)
daarna top-positie corrigeren
uitlijnen op top
onjuiste aanpak

## Slide 14: Bundelkarakteristieken FFF
40 x 40 (hol)
30 x 30 (eenduidige analyse)
3 x 3 (≈ conventioneel FF)

## Slide 15: Analyse FFF: Fogliata

## Slide 16: Fogliata

## Slide 17: Concepten (3)
Randdetectie met (top van) eerste afgeleide of sigmoïd
Thijs, Theo: derde afgeleide is onzin

## Slide 18: IPEM

## Slide 19: IPEM: virtuele profielen

## Slide 20: Toepassingen (4)
FFF: kunstmatig profiel
G. Budgell et al: IPEM topical report 1:
guidance on implementing flattening filter free (FFF) radiotherapy;
Phys. Med. Biol. 61 (2016) 8360-8394

## Slide 21: Bundelposities (FFF / FF)

## Slide 22: Aandachtspunten bij afregelen voor FFF (1)
Bij FF werkt filter als versterkingsfactor voor stabiliteit
  Positiefout van bundel komt als asymmetrie naar voren.
  Bundelenergie goed stabiel te houden met hump-meting.
Bij FFF blijft symmetriefout minimaal maar toppositie verandert aanzienlijk.
  Is de linac in staat fout in toppositie tijdig te herkennen?
  2T Loop gain naar 20 (i.p.v. 2 volgens Elekta)
  Methode voor bepalen juiste focuspositie nodig.
  X6 leidend
  Streven is toppositie-afwijking < 1 mm.
Notes: Hoe zit het met verlopen veldgrenzen?
Hoe kom je aan die toppositienorm?

## Slide 23: Aandachtspunten bij afregelen voor FFF (2)
Bepaal rotatiepunt voor X6 (FF)
Stel origin (waterbak) in op dit draaipunt
Gebruik bij verdere analyses dit referentiepunt als veldcentrum.
Er is nu een verschil tussen het veldcentrum en het midden van de bundel.
  Voor X6 en X10 volgt het midden van de bundel uit de flankposities; focuspositie, BF/BC en blokken beïnvloeden dit.
  Voor FFF is het midden van de bundel ook de top van de bundel; alleen focuspositie en BF/BC beïnvloeden dit.
Notes: Hoe zit het met verlopen veldgrenzen? – veldgrenzen bij X6, niet naar kijken bij FFF
Conceptueel:
Midden bundel = top bundel: vervolg metingen bij coll 0. Tolerantie is 0.5 mm

## Slide 24: Hoe bepaal je de top?
Modelleren veldmaximum (“top”-model)
Modelleren van (kruispunt van) hellingen in veldregio (“slopes”-model)
Nb: onderlinge afwijkingen zijn klein

## Slide 25: Analyse & beoordeling m.b.v. BistroMath (1)
Preset FFF
Detect FFF
Center of field: origin
Normalisation: origin
FFF center: origin
FFF peak: Top Model
Edge detection: Sigmoid model
Notes: QA o.b.v. relatieve vgl. Bundelkarakteristieken in BM
Interactieve presentatie BM door TO

## Slide 26: Analyse & beoordeling m.b.v. BistroMath (2)
Preset FFF
Detect FFF
Center of field: origin
Normalisation: origin
FFF center: origin
FFF peak: Top Model
Edge detection: Sigmoid model
Notes: QA o.b.v. relatieve vgl. Bundelkarakteristieken in BM
Interactieve presentatie BM door TO

## Slide 27: ‘Fast’ … ‘Faster’ … ‘FFF’
Versnellertechnicidag
16 September 2015 - AMC
Thijs Perik (AVL)

## Slide 28: Peak Position
X-positie van het snijpunt van 2 lijnen (F en G) door het profiel
  F = (-2/3f,y) & (-1/3f,y) mm
  G = (1/3f,y) & (2/3f,y) mm
    f = veldgrootte
Sterk afhankelijk van symmetrie,
maar niet hetzelfde!!

## Slide 29
Tilt
Peak Postition

## Slide 30: FFF Veldgrootte
Schouderpunt
Voordelen
  ‘Hele’ penumbra
  50% komt goed overeen
Nadelen
  FF veld nodig
  Fitwaarden gebaseerd op initiele veldgrootte
  Complexe afgeleide – hoge resolutie nodig
  Hernomalisatie
Inflectie
Voordelen
  Geen FF veld nodig
  Profiel blijft intact
Nadelen
  Fit
  Komt niet overeen met de 50% waarde

## Slide 31: Routine QA
AVL “Er is niets anders” methode
Monitorkamer gebruikt de +/- 12 cm punten op een profiel voor meten/bijregelen van de bundel.
Routinematig afstellen wordt ‘altijd’ gedaan bij een 40x40 cm veld.
De posities die Fogliata voorstelt zijn niet logisch.
(1/3 en 2/3 van het profiel)
AVL Voorstel: 6 cm & 12 cm
(30% en 60%)
Voordeel:
Geen interpolatie tussen meetkamers
Gepositioneerd op toestelparameters